## Troškovnik
Nacionalna memorijalna bolnica "Dr. Juraj Njavro" Vukovar
Evidencijski broj nabave: 008 /2025
TROŠKOVNIK PREDMETA NABAVE - Prijenosni defibrilator
R.BR. | OPIS PROIZVODA | JEDINICA MJERE | PREDVIĐENA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (eur) bez PDV-a | UKUPNA CIJENA (eur) bez PDV-a | STOPA PDV-a (%) | IZNOS PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4*5) | 7
1 | Prijenosni defibrilator | kom | 1 |  |  | 25%
IZNOS BEZ PDV-a |  |  |  |  | 0
IZNOS PDV-a |  |  |  |  | 0
UKUPAN IZNOS S PDV-om |  |  |  |  | 0
* isporuka najkasnije 10dana od dana odluke
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Red. br. | Opis predmeta nabave tehnička specifikacija minimalnih zahtjeva koje mora udovoljiti uređaj | Potvrda tehničkih karakteristika DA/NE |  | Obavezno označiti markerom i rednim brojem, te upisati broj stranice gdje se u navedenoj ponudi, tehničkoj specifikaciji proizvođača (Katalog i/ili Potvrda i/ili Upute za rukovanje) točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje traženih tehničkih karakteristika
Prijenosni defibrilator
1. | Prijenosni bifazni defibrilator sa papučicama ( pedalama ) za odrasle i djecu te mogućnošću defibrilacije pomoću samoljepivih elektroda
2. | Max. jačina isporučene energije 200 J
3. | Odabiranje energije defibrilacije u manualnom načinu rada
4. | Ekran dijagonale min. 17 cm visoke rezolucije, LCD u boji, osjetljiv na dodir
5. | Rezolucija ekrana min. 800x480 WVGA
6. | Način rada ekrana: u boji + crno-bijeli (za uvjete jakog sunca)
7. | Sučelje i komunikacija: WiFi, USB, Ethernet
8. | Integriran termalni pisač visoke rezolucije širine min. 80 mm
9. | Ispis 3 kanala EKG-a
10. | Mjerenje EKG-a pomoću 4-žilnog kabela
11 | Istovremena akvizicija 6 kanala: I, II, III, aVR, aVL, aVF
12 | Detekcija odspojenih elektroda
13 | HR min. 15-350 bpm
14 | Način defibriliranja: ručno (sinkrono, asinkrono) i poluatomatski (AED)
15 | Bifazni pulzirajući valni oblik
16 | Provjera impedancije pacijenta pomoću LED indikatora na pedalama
17 | Tipke za upravljanje na pedalama: odabir energije, punjenje, isporuka energije, događaji/printanje
18 | Napajanje: mrežno i litij-ionska baterija
19 | Mrežno napajanje: 100-240V/50-60 Hz
20 | Kapacitet baterije: min. 8 h monitoriranja ili min. 250 šokova maximalnom energijom
21 | Automatsko podešavanje energije kod pedijatrijskog načina rada
22 | Transkutani pacemaker
23 | Mjerenje NIBP
24 | Mjerenje SpO2
25 | Težina uređaja max. 6,3 kg sa pedalama