## List1
Nacionalna memorijalna bolnica "Dr. Juraj Njavro" Vukovar
Evidencijski broj nabave: 018/2026
TROŠKOVNIK PREDMETA NABAVE - Redovni godišnji servis OP stolova Maquet po principu total care
r.b | Naziv usluge | Opis usluge | kom. | Serijski broj | God. proizvodnje | Lokacija | Jed. cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1. | Redovni godišnji servis | OP STOL 1132 ALPHASTAR - Redovni servis OP stola (Svakih 12 mjeseci). Kontrola funkcija stola. Kontrola tlaka hidraulike te razina ulja u hidraulici, kontrola baterija pod opterećenjem, napona punjenja baterija,napona motora. Ispitivanje elektro provodljivosti podložaka (Sekutest) Regulacija 0 funkcije. Pregled OP stolova. | 1 | 00019 | 2011 | Kir. Op sala 1 |  | 0
|  |  | 1 | 00018 | 2011 | Kir. Op sala 2 |  | 0
|  |  | 1 | 03637 | 2017 | Kir. Op sala ORL |  | 0
2. | Redovni godišnji servis | OP STOL 1118 ALPHACLASSIC - Redovni servis OP stola (Svakih 12 mjeseci). Kontrola funkcija stola. Kontrola tlaka hidraulike te razina ulja u hidraulici, kontrola baterija pod opterećenjem, napona punjenja baterija,napona motora. Ispitivanje elektro provodljivosti podložaka (Sekutest) Regulacija 0 funkcije. Pregled OP stolova . | 1 | 10254 | 2011 | Gin. Sala carski rez |  | 0
3. | Redovni godišnji servis | OP STOL 1132 ALPHASTAR - Redovni servis OP stolova (Svakih 12 mjeseci). Kontrola funkcija stola. Kontrola tlaka hidraulike te razina ulja u hidraulici,čišćenje i regulacija kočnica transportera, kontrola baterija pod opterećenjem, napona punjenja baterija,napona motora. Ispitivanje elektro provodljivosti podložaka (Sekutest) Regulacija 0 funkcije. Pregled OP stolova . | 1 | 00020 | 2011 | Ginekološka op sala |  | 0
4. | Redovni godišnji servis | OP STOL 1433.01B0 YUNO - Redovni servis OP stolova (Svakih 12 mjeseci). Kontrola funkcija stola. Kontrola tlaka hidraulike te razina ulja u hidraulici,čišćenje i regulacija kočnica transportera, kontrola baterija pod opterećenjem, napona punjenja baterija,napona motora. Ispitivanje elektro provodljivosti podložaka (Sekutest) Regulacija 0 funkcije. Pregled OP stolova . | 1 | 00257 | 2017 | Kir. Op sala 3 |  | 0
5. | Redovni godišnji servis | OP STOL MEERA 7200.01B0 - Redovni servis OP stolova (Svakih 12 mjeseci). Kontrola funkcija stola. Kontrola tlaka hidraulike te razina ulja u hidraulici,čišćenje i regulacija kočnica transportera, kontrola baterija pod opterećenjem, napona punjenja baterija,napona motora. Ispitivanje elektro provodljivosti podložaka (Sekutest) Regulacija 0 funkcije. Pregled OP stolova . | 1 | 00873 | 2017 | Hitna kir. Amb. Mala op sala |  | 0
Ukupno bez PDV-a | [7 empty] | 0
Iznos PDV-a 25% | [7 empty] | 0
Ukupno s PDV-om | [7 empty] | 0